和祐医院耳鼻喉头颈外科手术显微镜设备

招标公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2025年10月29日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2025年10月29日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 耳鼻喉头颈外科手术显微镜1台 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招标公告发出之日起至2025年10月29日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：需取得国械注进或国械注准医疗器械注册证的进口品牌 - 双人四目 - 连续变倍系统，放大倍数：12.5目镜，最小放大倍数≤1.5X - 单一连续可调物镜下，最大工作距离≥600mm - 广角目镜，屈光补偿范围至少包含+5D～-5D - 照明光源：使用LED灯照明 - 内置有原厂高清摄像系统 - 可选配荧光模块 - 设备需在启动招标后2周内能提供样机试用 10、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、技术参数、配置清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； 3、本招标公告只限设备厂家报名，不接受经销商报名 |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院耳鼻喉头颈外科手术显微镜设备调研表 附件3、和祐医院耳鼻喉头颈外科手术显微镜设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |