和祐医院康复科下肢康复机器人设备

招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2025年12月2日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2025年12月2日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 康复科下肢康复机器人1台 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2025年12月2日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：需取得医疗器械注册证 - 设备适配身高范围：1.5m-1.9m - 设备承重≥100kg - 大腿、小腿长度采用电动调节 - 腿长调节具有记忆功能，首次使用后可以自动记录腿长数据，再次使用时设备自动调节腿长 - 机器人训练模式应包含：不少于3种被动训练模式，不少于2种主动模式 - 行走速度和行走步长可调节 - 设备动力电池续航时间应≥4小时 - 安全保护方式：设备有急停开关，机器人本体具备机械限位保护、软件及控制系统有软件限位功能保护功能、漏电保护 11、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、技术参数、配置清单及附件2的设备调研表等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； 3、本招募公告为前期品牌型号准入，只限设备厂家报名，不接受经销商报名，后期正式招标时可由经销商代为投标 |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院康复科下肢康复机器人设备调研表 附件3、和祐医院康复科下肢康复机器人设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |