和祐医院消化内科小探头超声系统

招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2025年12月23日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2025年12月23日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 小探头超声系统1套 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招标公告发出之日起至2025年12月23日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：需取得医疗器械注册证 成像模式; B模式. 扫描方式; 360°机械环扫. 图像旋转; 支持实时动态画面和冻结，360°角度旋转. 图像回放; 冻结后支持≥750帧图像回放，支持自动回放和手动回放. 图像测量及标注; 在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像支持≥20组. 增益可调; 图像增益提供0-255级可调. TGC区间增益可调; ≥8段可调. 患者数据管理; 可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对 历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览. 内置存储硬盘; ≥1TB. 超声小探头. 兼容性; 可兼容进口和国产各品牌胃肠镜. 频率; 12MHz/15MHz/20MHz. 插入部直径; ≤2.6mm. 工作长度; ≥2050mm. 探测深度; ≥15mm/≥10mm. 扫描角度; 360°. 2、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、技术参数、配置清单，用户清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院消化内科小探头超声系统设备调研表 附件3、和祐医院消化内科小探头超声系统设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |