和祐医院重症医学科除颤监护仪

设备招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2026年3月5日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2026年3月5日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 除颤监护仪1套 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年3月5日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：所投设备需取得医疗器械注册证 - 主机重量≤5kg（含电池） - 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能 - 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能 - 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J - 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J - 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换 - 7、电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作 - 8、开机到可正常使用时间≤2s，符合临床使用 - 9、除颤充电迅速，充电至200J≤4s - 10、除颤后心电基线恢复时间≤2.5s - 11、从开始AED分析到放电准备就绪≤10s - 12、可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式 - 13、可选配CPR辅助功能 - 14、可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳 - 15、可配置设备专用台车 - 16、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院重症医学科除颤监护仪设备调研表 附件3、和祐医院重症医学科除颤监护仪设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |