和祐医院病理科组织脱水机

设备招募公告

项目地点：佛山市顺德区北滘镇和祐医院

招  标  人：佛山市顺德区和祐医院

报名截止时间：2026年4月8日23:59

报名须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报名及材料收集 | 时间：报名供应商需于2026年4月8日前将报名材料电子版发送到 邮箱:likm31@hyhospital.com，联系人: 李开明 电话: 17311275385 |
| 2 | 项目地点 | 佛山市顺德区北滘镇和祐医院 |
| 3 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 4 | 资金落实情况 | 资金已落实 |
| 5 | 招标范围 | 组织脱水机设备1套 |
| 6 | 计划时间节点 | 品牌海选报名：为招募公告发出之日起至2026年4月8日23:59止。 |
| 7 | 设备参数要求 | - 资质要求：所投设备需取得医疗器械注册证 - 双缸组织脱水机，大通量脱水可容纳≥600 个蜡块 - 组织处理程序：预设≥15套常用组织处理程序 - 组织缸：采用双缸设计，单缸容量≥3.5L，双缸可容纳≥600个组织脱水处理。可任选单杠模式操作或双杠模式操作，大小组织分缸处理 - 组织蜡缸：采用横向四缸设计，单缸石蜡容量≥4L - 6、试剂瓶：数量≥16个 - 7、浓度检测：可实时检测试剂桶内试剂的浓度变化，保证脱水效果的稳定性 - 8、缸体内部有液位检测传感器，可密切监视试剂状况 - 9、业绩要求：投标人近三年（2022年1月至今）上述招标范围内设备具有复旦大学综合医院排名前100医院用户20家以上项目业绩。 |
| 8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 9 | 报名资料 | 1、符合要求的设备彩页、产品注册证、技术参数、配置清单，用户清单等资料； 2、公司简介：包括营业执照、资质证书、相关业绩证明文件等； |
| 10 | 项目答疑 | 姓名：李开明 17311275385 邮箱：likm31@hyhospital.com 部门：供应链管理部 |
| 11 | 下载附件 | 附件1、报名供应商基本信息表 附件2、和祐医院病理科组织脱水机设备调研表 附件3、和祐医院病理科组织脱水机设备招标需求表 |
| 本公告的所有信息及资料不视为招标人的要约或承诺。招标人会根据意向投标单位提供的资料筛选符合条件的品牌进行正式的招投标活动，招标人有权不予解释选择或否决的原因并保留对发布信息及资料修改的权利，正式招标文件以招标人向筛选通过的供应商发出的书面文件为准。招标人在法律许可范围内保留解释权。 |  |  |
| 廉正条款： 和祐医院致力于公平、公正、透明的经营环境，保证阳光合作,维护双方利益。若您发现有任何形式的索贿受贿行为、或在与和祐医院合作过程中受到不公正待遇，应积极举报。对于举报，和祐医院将严格保密，及时查实和处理，并根据情况对举报人予以奖励。 举报电话： 0757-28681234； 举报邮箱：lianjiehy@hyhospital.com |  |  |